项目需求

★1.为了保障仪器的先进性，仪器首次注册时间为2022年1月1日以后，以注册证首次注册时间为准。（提供产品注册证）

- 2.适用范围：化学比色、电解质、药物检测。

- 3.测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等。

- 4.适用样品：血清、血浆、尿液及脑脊液。

★5.分析速度：单模块生化比色分析恒速≥800T/H,选配ISE恒速≥1200T/H。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

- 6.同时分析项目：≥120个（不含拓展项目）。

★7.溯源性：有原厂生产的质控品校准品及试剂，且质控品、校准品有独立的注册证，厂家有经过国际CNAS的认证的标准化实验室，保证结果准确具有溯源性。（提供质控品、校准品的注册证、CNAS证书及完整的溯源体系报告复印件加盖投标单位公章）

- 8.样本位：≥180个，不含拓展位置，采用批量样本架进样方式。

- 9.样本量：1.0～25µl，0.1µl递增。

- ★10.去盖功能：仪器具备自动去盖功能。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

- 11.试剂位：≥200个。

- 12.酶线性拓展：具备酶线性拓展检测功能。

- 13.冷藏试剂位：2～8℃冷藏。

- 14.试剂加样量：10-200µl，0.5µl递增。

★15.试剂在线装载：具备试剂在线装载功能。(在线装载是指仪器可在不停机的情况下加载试剂，提供此项功能截图，加盖投标单位公章）

- 16.比色杯温控：37℃±0.1℃。

★17.比色温度恒温装置：固体直热，非水浴或液气双向，日常免维护、免保养。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

- 18.比色杯载量：≥200个，支持单个比色杯更换。

- 19.清洗机构：≥8阶温水清洗。

- 20.样品盘：具有防静电功能(有静电刷)。

- 21.光源寿命：≥2000小时。

- 22.光学检测系统：光栅后分光。

- 23.波长：≥16个检测波长，340nm～800nm，波长准确度≤±2nm。

★24.最小反应液体积：≤70µl。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

- 25.多波长检测功能：具备。

- 26.紧急插入功能：具备。

- 27.测试质量控制功能：具备。

- 28.试剂不足自动报警：具备。

- ★29.峰值耗水量：≤35L/H。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

- 30.单样品全过程的反应曲线和动态数据显示：具备。

- 31.日、周、月的质控资料统计学分析、绘制图表：具备。

★32.HbA1C测量：具备HbA1C全血测量功能（HbA1C全血测量功能是指EDTA全血样本通过离心后直接上机使用，不需要人工进行标本的二次处理）。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

★33.拓展性：生化模块可升级，可以与发光进行级联。（提供产品彩页或技术白皮书证明材料）